## GTR1_single layer
Gantry: | GTR1
Inställningar: | Fältstorlek 10x10cm2, Spotstorlek 3mm, Spotavstånd 2.5mm, 1681 spots, 0.4 MU/spot, Vattenytan i isocentrum
Mätdjup: | 2
Jonkammare: | PTW Roos TW34001 #003389
N_D,w,Q0 = | 0.08352
Elektrometer: | PTW UNIDOSE T10022 SN00456
k_elec = | 1
2021
REFERENCE
[12 empty] | After BCREU replacement |  | After open cyclo PM |  |  | New Deflector |  |  |  | After Cyclo PM |  |  | new electrometer Unidos Tango |  |  | Before IC Cyclo gains calibration | After IC Cyclo gains calibration | new electrometer Unidos Tango | After ECPM
| Energy (MeV) | Dose (Gy) |  |  |  |  | Average Dose (Gy) | RSD Average Dose | Energi | 2021-09-21 | 2021-09-30 | 2021-10-02 | 2021-10-06 | 2021-10-25 | 2021-11-22 | 2021-12-10 | 2022-01-05 | 2022-01-20 | 2022-01-24 | 2022-02-22 | 2022-03-13 | 2022-04-05 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-06-14 | 2022-07-21 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-09-16 | 2022-10-09 | 2023-01-31 | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY
|  | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  | (MeV) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy)
| 60 | 0.93354 | 0.9346 | 0.93315 | 0.9338 | 0.93435 | 0.93389 | 0.06316% | 60 | 0.93463 | 0.94041 | 0.93855 | 0.93455 | 0.93999 | 0.9406 | 0.94057 | 0.94531 | 0.9404 | 0.93809 | 0.9408 | 0.93947 | 0.93871 | 0.93864 | 0.93849 | 0.93897 | 0.93666 | 0.94152 | 0.93888 | 0.93736 | 0.93956 | 0.93951
| 70 | 0.8037 | 0.8048 | 0.8046 | 0.8043 | 0.805 | 0.80448 | 0.06302% | 70 | 0.80462 | 0.80798 |  | 0.80546 | 0.81048 | 0.80812 | 0.80857 | 0.81372 | 0.8097 | 0.80896 | 0.8072 | 0.80694 | 0.80818 | 0.80632 | 0.80624 | 0.80857 | 0.80606 | 0.80685 | 0.80704 | 0.80635 | 0.80722 | 0.80715
| 100 | 0.7002 | 0.7012 | 0.7011 | 0.7015 | 0.7013 | 0.70106 | 0.07175% | 100 | 0.70079 | 0.70557 | 0.70219 | 0.70333 | 0.707 | 0.70582 | 0.70455 | 0.70956 | 0.70558 | 0.70471 | 0.70281 | 0.70423 | 0.70488 | 0.70294 | 0.70308 | 0.70609 | 0.70209 |  | 0.70284 | 0.7017 | 0.70351 | 0.70243
| 120 | 0.6742 | 0.6738 | 0.674 | 0.6737 | 0.6737 | 0.67388 | 0.03217% | 120 | 0.67383 | 0.67744 |  | 0.67522 | 0.67946 | 0.67659 | 0.67731 | 0.68255 | 0.67804 | 0.67748 | 0.67609 | 0.67634 | 0.67783 | 0.67534 | 0.67485 | 0.6795 | 0.67291 |  | 0.67315 | 0.67283 | 0.67639 | 0.67484
| 150 | 0.6657 | 0.6653 | 0.6664 | 0.6672 | 0.6661 | 0.66614 | 0.1086% | 150 | 0.66597 | 0.66964 | 0.66704 | 0.66748 | 0.67078 | 0.66924 | 0.66941 | 0.67569 | 0.67057 | 0.66915 | 0.66737 | 0.66852 | 0.66947 | 0.66704 | 0.66624 | 0.67254 | 0.66416 | 0.66483 | 0.66422 | 0.66359 | 0.66853 | 0.66596
| 170 | 0.6661 | 0.6659 | 0.666 | 0.6678 | 0.6673 | 0.66662 | 0.1305% | 170 | 0.66482 | 0.6697 | 0.66804 | 0.66832 | 0.67203 | 0.66955 | 0.66931 | 0.67434 | 0.66978 | 0.66947 | 0.66854 | 0.6685 | 0.6694 | 0.66729 | 0.66755 | 0.6722 | 0.66474 |  | 0.66478 | 0.66331 | 0.66848 | 0.66664
| 200 | 0.6666 | 0.6671 | 0.6682 | 0.6691 | 0.6674 | 0.66768 | 0.1473% | 200 | 0.66664 | 0.67077 |  | 0.66858 | 0.67311 | 0.67069 | 0.671 | 0.67601 | 0.67171 | 0.67054 | 0.66969 | 0.66973 | 0.67085 | 0.67004 | 0.66898 | 0.6734 | 0.66589 |  | 0.66528 | 0.665 | 0.66946 | 0.66798
| 226 | 0.668 | 0.6676 | 0.6679 | 0.6698 | 0.6667 | 0.668 | 0.169% | 226 | 0.66737 | 0.67066 | 0.66882 | 0.66861 | 0.67427 | 0.6739 | 0.67174 | 0.67545 | 0.67131 | 0.6702 | 0.67157 | 0.67073 | 0.67225 | 0.6705 | 0.66995 | 0.67436 | 0.66505 | 0.66543 | 0.66547 | 0.66549 | 0.67054 | 0.66865
|  | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-30 | 2021-10-02 | 2021-10-06 | 2021-10-25 | 2021-11-22 | 2021-12-10 | 2022-01-05 | 2022-01-20 | 2022-01-24 | 2022-02-22 | 2022-03-13 | 2022-04-05 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-06-14 | 2022-07-21 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-09-16 | 2022-10-09 | 2023-01-31 | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY
| Energi | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. |  |  | Energi | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref.
| (MeV) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |  |  | (MeV) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%)
| 60 | -0.03701% | 0.07618% | -0.07909% | -0.009486% | 0.04941% |  |  | 60 | 0.07974% | 0.6987% | 0.4992% | 0.07109% | 0.6536% | 0.7191% | 0.7155% | 1.223% | 0.6968% | 0.4497% | 0.74% | 0.5973% | 0.5164% | 0.5084% | 0.4932% | 0.5444% | 0.297% | 0.8174% | 0.534% | 0.372% | 0.6074% | 0.6017% | -100% | -100% | -100% | -100%
| 70 | -0.09696% | 0.03978% | 0.01492% | -0.02237% | 0.06464% |  |  | 70 | 0.01735% | 0.4354% |  | 0.1221% | 0.7461% | 0.4525% | 0.5089% | 1.149% | 0.6492% | 0.5572% | 0.3386% | 0.3053% | 0.4597% | 0.2292% | 0.2186% | 0.508% | 0.1958% | 0.2942% | 0.3185% | 0.2319% | 0.3408% | 0.3313% | -100% | -100% | -100% | -100%
| 100 | -0.1227% | 0.01997% | 0.005706% | 0.06276% | 0.03423% |  |  | 100 | -0.03802% | 0.6431% | 0.1617% | 0.3231% | 0.8478% | 0.6784% | 0.4973% | 1.213% | 0.6444% | 0.5201% | 0.2502% | 0.452% | 0.5454% | 0.268% | 0.2883% | 0.7177% | 0.1471% |  | 0.2545% | 0.09121% | 0.3494% | 0.1951% | -100% | -100% | -100% | -100%
| 120 | 0.04749% | -0.01187% | 0.01781% | -0.02671% | -0.02671% |  |  | 120 | -0.008116% | 0.528% |  | 0.1985% | 0.828% | 0.4027% | 0.5089% | 1.287% | 0.6177% | 0.5337% | 0.3285% | 0.3646% | 0.5856% | 0.2164% | 0.1443% | 0.8339% | -0.1439% |  | -0.1084% | -0.1558% | 0.3722% | 0.143% | -100% | -100% | -100% | -100%
| 150 | -0.06605% | -0.1261% | 0.03903% | 0.1591% | -0.006005% |  |  | 150 | -0.02584% | 0.5254% | 0.1357% | 0.2008% | 0.6959% | 0.4653% | 0.4913% | 1.434% | 0.665% | 0.4522% | 0.1845% | 0.3575% | 0.4994% | 0.1346% | 0.01435% | 0.96% | -0.2967% | -0.1972% | -0.2888% | -0.3831% | 0.359% | -0.02749% | -100% | -100% | -100% | -100%
| 170 | -0.07801% | -0.108% | -0.09301% | 0.177% | 0.102% |  |  | 170 | -0.2701% | 0.4625% | 0.2125% | 0.2543% | 0.8116% | 0.4401% | 0.4038% | 1.159% | 0.4738% | 0.4272% | 0.2876% | 0.2827% | 0.4167% | 0.1006% | 0.1392% | 0.8378% | -0.2823% |  | -0.2764% | -0.4961% | 0.2789% | 0.003108% | -100% | -100% | -100% | -100%
| 200 | -0.1618% | -0.08687% | 0.07788% | 0.2127% | -0.04194% |  |  | 200 | -0.1553% | 0.6225% |  | 0.294% | 0.9729% | 0.6102% | 0.6574% | 1.408% | 0.764% | 0.5877% | 0.4612% | 0.4659% | 0.6349% | 0.5125% | 0.3537% | 1.017% | -0.1102% |  | -0.2017% | -0.2435% | 0.4266% | 0.2033% | -100% | -100% | -100% | -100%
| 226 | 0% | -0.05988% | -0.01497% | 0.2695% | -0.1946% |  |  | 226 | -0.0938% | 0.3976% | 0.1233% | 0.09101% | 0.9387% | 0.8832% | 0.5597% | 1.116% | 0.4959% | 0.329% | 0.5343% | 0.4084% | 0.6365% | 0.3737% | 0.2923% | 0.9528% | -0.4418% | -0.3849% | -0.3786% | -0.375% | 0.3799% | 0.09672% | -100% | -100% | -100% | -100%
| average | -0.06437% | -0.0321% | -0.003965% | 0.1028% | -0.002372% |  |  | average | -0.06176% | 0.5391% | 0.2265% | 0.1944% | 0.8118% | 0.5814% | 0.5428% | 1.249% | 0.6259% | 0.4821% | 0.3906% | 0.4042% | 0.5368% | 0.2929% | 0.243% | 0.7964% | -0.07937% | 0.1324% | -0.01836% | -0.1198% | 0.3893% | 0.1933% | -100% | -100% | -100% | -100%
| min | -0.1618% | -0.1261% | -0.09301% | -0.02671% | -0.1946% |  |  | min | -0.2701% | 0.3976% | 0.1233% | 0.07109% | 0.6536% | 0.4027% | 0.4038% | 1.116% | 0.4738% | 0.329% | 0.1845% | 0.2827% | 0.4167% | 0.1006% | 0.01435% | 0.508% | -0.4418% | -0.3849% | -0.3786% | -0.4961% | 0.2789% | -0.02749% | -100% | -100% | -100% | -100%
| max | 0.04749% | 0.07618% | 0.07788% | 0.2695% | 0.102% |  |  | max | 0.07974% | 0.6987% | 0.4992% | 0.3231% | 0.9729% | 0.8832% | 0.7155% | 1.434% | 0.764% | 0.5877% | 0.74% | 0.5973% | 0.6365% | 0.5125% | 0.4932% | 1.017% | 0.297% | 0.8174% | 0.534% | 0.372% | 0.6074% | 0.6017% | -100% | -100% | -100% | -100%

## Summary_GTR1
GTR1
Average dose (Gy)
| 60 (MeV) | 70 (MeV) | 100 (MeV) | 120 (MeV) | 150 (MeV) | 170 (MeV) | 200 (MeV) | 226 (MeV)
Reference dose (Gy) | 0.93389 | 0.80448 | 0.70106 | 0.67388 | 0.66614 | 0.66662 | 0.66768 | 0.668
RSD (%) | 0.06316% | 0.06302% | 0.07175% | 0.03217% | 0.1086% | 0.1305% | 0.1473% | 0.169%
| Average dose (Gy) | [7 empty] | Difference from Reference value
Date | 60 | 70 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 226 | 60 | 70 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 226
(DD/MM/YYYY) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV)
2021-07-27 | 0.93354 | 0.8037 | 0.7002 | 0.6742 | 0.6657 | 0.6661 | 0.6666 | 0.668 | -0.03701% | -0.09696% | -0.1227% | 0.04749% | -0.06605% | -0.07801% | -0.1618% | 0% | Reference measurements
2021-07-28 | 0.9346 | 0.8048 | 0.7012 | 0.6738 | 0.6653 | 0.6659 | 0.6671 | 0.6676 | 0.07618% | 0.03978% | 0.01997% | -0.01187% | -0.1261% | -0.108% | -0.08687% | -0.05988%
2021-07-29 | 0.93315 | 0.8046 | 0.7011 | 0.674 | 0.6664 | 0.666 | 0.6682 | 0.6679 | -0.07909% | 0.01492% | 0.005706% | 0.01781% | 0.03903% | -0.09301% | 0.07788% | -0.01497%
2021-08-03 | 0.9338 | 0.8043 | 0.7015 | 0.6737 | 0.6672 | 0.6678 | 0.6691 | 0.6698 | -0.009486% | -0.02237% | 0.06276% | -0.02671% | 0.1591% | 0.177% | 0.2127% | 0.2695%
2021-08-04 | 0.93435 | 0.805 | 0.7013 | 0.6737 | 0.6661 | 0.6673 | 0.6674 | 0.6667 | 0.04941% | 0.06464% | 0.03423% | -0.02671% | -0.006005% | 0.102% | -0.04194% | -0.1946%
2021-09-21 | 0.93463 | 0.80462 | 0.70079 | 0.67383 | 0.66597 | 0.66482 | 0.66664 | 0.66737 | 0.07974% | 0.01735% | -0.03802% | -0.008116% | -0.02584% | -0.2701% | -0.1553% | -0.0938%
2021-09-30 | 0.94041 | 0.80798 | 0.70557 | 0.67744 | 0.66964 | 0.6697 | 0.67077 | 0.67066 | 0.6987% | 0.4354% | 0.6431% | 0.528% | 0.5254% | 0.4625% | 0.4628% | 0.3976%
2021-10-02 | 0.93855 |  | 0.70219 |  | 0.66704 | 0.66804 |  | 0.66882 | 0.4992% | - | 0.1617% | - | 0.1357% | 0.2125% | - | 0.1233% | After BCREU replacement
2021-10-06 | 0.93455 | 0.80546 | 0.70333 | 0.67522 | 0.66748 | 0.66832 | 0.66858 | 0.66861 | 0.07109% | 0.1221% | 0.3231% | 0.1985% | 0.2008% | 0.2543% | 0.1348% | 0.09101%
2021-10-25 | 0.93999 | 0.81048 | 0.707 | 0.67946 | 0.67078 | 0.67203 | 0.67311 | 0.67427 | 0.6536% | 0.7461% | 0.8478% | 0.828% | 0.6959% | 0.8116% | 0.8126% | 0.9387% | 1 w after open Cyclo PM
2021-11-22 | 0.9406 | 0.80812 | 0.70582 | 0.67659 | 0.66924 | 0.66955 | 0.67069 | 0.6739 | 0.7191% | 0.4525% | 0.6784% | 0.4027% | 0.4653% | 0.4401% | 0.4504% | 0.8832%
2021-12-10 | 0.94057 | 0.80857 | 0.70455 | 0.67731 | 0.66941 | 0.66931 | 0.671 | 0.67174 | 0.7155% | 0.5089% | 0.4973% | 0.5089% | 0.4913% | 0.4038% | 0.4976% | 0.5597% | new site config
2022-01-05 | 0.94531 | 0.81372 | 0.70956 | 0.68255 | 0.67569 | 0.67434 | 0.67601 | 0.67545 | 1.223% | 1.149% | 1.213% | 1.287% | 1.434% | 1.159% | 1.247% | 1.116% | Acute deflector replacement
2022-01-20 | 0.9404 | 0.8097 | 0.70558 | 0.67804 | 0.67057 | 0.66978 | 0.67171 | 0.67131 | 0.6968% | 0.6492% | 0.6444% | 0.6177% | 0.665% | 0.4738% | 0.604% | 0.4959%
2022-01-24 | 0.93809 | 0.80896 | 0.70471 | 0.67748 | 0.66915 | 0.66947 | 0.67054 | 0.6702 | 0.4497% | 0.5572% | 0.5201% | 0.5337% | 0.4522% | 0.4272% | 0.428% | 0.329%
2022-02-22 | 0.9408 | 0.8072 | 0.70281 | 0.67609 | 0.66737 | 0.66854 | 0.66969 | 0.67157 | 0.74% | 0.3386% | 0.2502% | 0.3285% | 0.1845% | 0.2876% | 0.3017% | 0.5343%
2022-03-13 | 0.93947 | 0.80694 | 0.70423 | 0.67634 | 0.66852 | 0.6685 | 0.66973 | 0.67073 | 0.5973% | 0.3053% | 0.452% | 0.3646% | 0.3575% | 0.2827% | 0.3064% | 0.4084% | after Cyclo PM
2022-04-05 | 0.93871 | 0.80818 | 0.70488 | 0.67783 | 0.66947 | 0.6694 | 0.67085 | 0.67225 | 0.5164% | 0.4597% | 0.5454% | 0.5856% | 0.4994% | 0.4167% | 0.4751% | 0.6365%
2022-05-13 | 0.93864 | 0.80632 | 0.70294 | 0.67534 | 0.66704 | 0.66729 | 0.67004 | 0.6705 | 0.5084% | 0.2292% | 0.268% | 0.2164% | 0.1346% | 0.1006% | 0.353% | 0.3737%
2022-06-14 | 0.93897 | 0.80857 | 0.70609 | 0.6795 | 0.67254 | 0.6722 | 0.6734 | 0.67436 | 0.5444% | 0.508% | 0.7177% | 0.8339% | 0.96% | 0.8378% | 0.8566% | 0.9528%
2022-07-21 | 0.93666 | 0.80606 | 0.70209 | 0.67291 | 0.66416 | 0.66474 | 0.66589 | 0.66505 | 0.297% | 0.1958% | 0.1471% | -0.1439% | -0.2967% | -0.2823% | -0.2688% | -0.4418%
2022-08-09 | 0.94152 | 0.80685 |  |  | 0.66483 |  |  | 0.66543 | 0.8174% | 0.2942% |  |  | -0.1972% |  |  | -0.3849% | Before IC Cyclo gains calibration
2022-08-09 | 0.93888 | 0.80704 | 0.70284 | 0.67315 | 0.66422 | 0.66478 | 0.66528 | 0.66547 | 0.534% | 0.3185% | 0.2545% | -0.1084% | -0.2888% | -0.2764% | -0.3601% | -0.3786% | After IC Cyclo gains calibration
2022-09-16 | 0.93736 | 0.80635 | 0.7017 | 0.67283 | 0.66359 | 0.66331 | 0.665 | 0.66549 | 0.372% | 0.2319% | 0.09121% | -0.1558% | -0.3831% | -0.4961% | -0.4019% | -0.375%
2022-10-09 | 0.93956 | 0.80722 | 0.70351 | 0.67639 | 0.66853 | 0.66848 | 0.66946 | 0.67054 | 0.6074% | 0.3408% | 0.3494% | 0.3722% | 0.359% | 0.2789% | 0.2672% | 0.3799% | After ECPM
2023-01-31 | 0.93951 | 0.80715 | 0.70243 | 0.67484 | 0.66596 | 0.66664 | 0.66798 | 0.66865 | 0.6017% | 0.3313% | 0.1951% | 0.143% | -0.02749% | 0.003108% | 0.04422% | 0.09672%
[9 empty] | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
[9 empty] | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
[9 empty] | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
[9 empty] | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
[9 empty] | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%

## GTR2_single layer
Gantry: | GTR2
Inställningar: | Fältstorlek 10x10cm2, Spotstorlek 3mm, Spotavstånd 2.5mm, 1681 spots, 0.4 MU/spot, Vattenytan i isocentrum
Mätdjup: | 2
Jonkammare: | PTW Roos TW34001 #003389
N_D,w,Q0 = | 0.08352
Elektrometer: | PTW UNIDOSE T10022 SN00470
k_elec = | 1
2021
REFERENCE
[11 empty] | After cyclo PM |  | New site config | New Deflector | [5 empty] | ATTN!! Data after postprocesseing | After IC Cyclo gains calibration |  | After ECPM |  | New calibration + blue SW
| Energy (MeV) | Dose (Gy) |  |  |  |  | Average Dose (Gy) | RSD Average Dose | Energi | 2021-09-02 | 2021-10-17 | 2021-11-01 | 2021-12-10 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 2022-02-15 | 2022-04-05 | 2022-05-17 | 2022-07-01 | 2022-07-16 | 2022-08-10 | 2022-09-10 | 2022-10-09 | 2023-02-04 | 2023-04-22 | 2023-07-17 | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY
|  | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-05 |  |  | (MeV) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy) | Dose (Gy)
| 60 | 0.93565 | 0.9355 | 0.9352 | 0.93585 | 0.9355 | 0.93554 | 0.02546% | 60 | 0.93862 | 0.93886 | 0.9401 | 0.93866 | 0.93949 | 0.93202 | 0.93441 | 0.93681 | 0.93739 | 0.9409 | 0.93558 | 0.93945 | 0.93565 | 0.93899 | 0.9345 | 0.93316 | 0.9261
| 70 | 0.7998 | 0.8004 | 0.8013 | 0.8011 | 0.8011 | 0.80074 | 0.07829% | 70 | 0.80389 | 0.80338 | 0.80438 | 0.80391 | 0.80523 | 0.80043 | 0.79799 | 0.80056 | 0.79972 | 0.80362 | 0.80074 | 0.80211 | 0.79851 | 0.80318 | 0.79698 | 0.79776 | 0.79307
| 100 | 0.6958 | 0.6955 | 0.6962 | 0.6977 | 0.6971 | 0.69646 | 0.1318% | 100 | 0.69842 | 0.69812 | 0.70129 | 0.69926 | 0.70106 | 0.69394 | 0.69362 | 0.69768 | 0.69728 | 0.70151 | 0.69275 | 0.69481 | 0.6933 | 0.69999 | 0.69302 | 0.69442 | 0.69389
| 120 | 0.67275 | 0.6705 | 0.67295 | 0.6737 | 0.6708 | 0.67214 | 0.2097% | 120 | 0.67297 | 0.67453 | 0.67812 | 0.67518 | 0.67797 | 0.66885 | 0.66812 | 0.67416 | 0.67261 | 0.67622 | 0.66702 | 0.66584 | 0.66655 |  | 0.66736 | 0.66855 | 0.67097
| 150 | 0.6634 | 0.6615 | 0.6606 | 0.6618 | 0.6638 | 0.66222 | 0.2027% | 150 | 0.66226 | 0.66287 | 0.66682 | 0.66462 | 0.66896 | 0.65758 | 0.65762 | 0.66286 | 0.66222 | 0.66605 | 0.65488 | 0.65586 | 0.65495 | 0.66645 | 0.65718 | 0.65993 | 0.6617
| 170 | 0.6642 | 0.6631 | 0.6633 | 0.6629 | 0.6675 | 0.66338 | 0.08649% | 170 | 0.66351 | 0.66628 | 0.66966 | 0.66622 | 0.67069 | 0.66014 | 0.65974 | 0.66415 | 0.66555 | 0.6687 | 0.65757 | 0.65575 | 0.65582 |  | 0.66012 | 0.66141 | 0.66559
| 200 | 0.6722 | 0.6719 | 0.673 | 0.6711 | 0.6739 | 0.67242 | 0.1593% | 200 | 0.67204 | 0.67462 | 0.67696 | 0.67358 | 0.67835 | 0.66778 | 0.66742 | 0.67255 | 0.67297 | 0.67606 | 0.66364 | 0.66339 | 0.66463 | 0.67567 | 0.66747 | 0.67002 | 0.67171
| 226 | 0.6767 | 0.6765 | 0.6764 | 0.6753 | 0.6764 | 0.67626 | 0.0814% | 226 | 0.67577 | 0.67872 | 0.68087 | 0.67841 | 0.68015 | 0.67172 | 0.67195 | 0.6775 | 0.67744 | 0.6796 | 0.66978 | 0.66926 | 0.66838 | 0.67958 | 0.67167 | 0.67385 | 0.67544
| xxx | measurement excluded from evaluation
|  | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-05 |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-10-17 | 2021-11-01 | 2021-12-10 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 2022-02-15 | 2022-04-05 | 2022-05-17 | 2022-07-01 | 2022-07-16 | 2022-08-10 | 2022-09-10 | 2022-10-09 | 2023-02-04 | 2023-04-22 | 2023-07-17 | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY
| Energi | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. |  |  | Energi | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref. | Diff. from Ref.
| (MeV) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |  |  | (MeV) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%)
| 60 | 0.01176% | -0.004276% | -0.03634% | 0.03314% | -0.004276% |  |  | 60 | 0.3287% | 0.3546% | 0.487% | 0.3337% | 0.4219% | -0.3767% | -0.1205% | 0.1359% | 0.1979% | 0.5725% | 0.004689% | 0.4179% | 0.01162% | 0.369% | -0.1115% | -0.2543% | -1.01% | -100% | -100%
| 70 | -0.1174% | -0.04246% | 0.06994% | 0.04496% | 0.04496% |  |  | 70 | 0.3934% | 0.3303% | 0.454% | 0.3964% | 0.5604% | -0.03897% | -0.3432% | -0.02283% | -0.1279% | 0.3603% | -0.0005273% | 0.1706% | -0.2788% | 0.3049% | -0.469% | -0.3717% | -0.9578% | -100% | -100%
| 100 | -0.09476% | -0.1378% | -0.03733% | 0.178% | 0.09189% |  |  | 100 | 0.2814% | 0.2379% | 0.6939% | 0.4026% | 0.6609% | -0.3614% | -0.4074% | 0.1751% | 0.1173% | 0.7258% | -0.5327% | -0.2366% | -0.4542% | 0.5066% | -0.4933% | -0.2929% | -0.3691% | -100% | -100%
| 120 | 0.09075% | -0.244% | 0.1205% | 0.2321% | -0.1994% |  |  | 120 | 0.1229% | 0.3562% | 0.8897% | 0.4526% | 0.8676% | -0.4897% | -0.5986% | 0.3% | 0.06971% | 0.6066% | -0.7619% | -0.9379% | -0.8318% |  | -0.7106% | -0.5345% | -0.1741% | -100% | -100%
| 150 | 0.1782% | -0.1087% | -0.2446% | -0.06342% | 0.2386% |  |  | 150 | 0.006554% | 0.09826% | 0.6942% | 0.3627% | 1.018% | -0.7006% | -0.6947% | 0.09606% | -0.0007392% | 0.5785% | -1.108% | -0.96% | -1.097% | 0.6386% | -0.7604% | -0.3452% | -0.07924% | -100% | -100%
| 170 | 0.1244% | -0.04145% | -0.01131% | -0.0716% | 0.6218% |  |  | 170 | 0.02011% | 0.4384% | 0.9473% | 0.4284% | 1.103% | -0.488% | -0.5481% | 0.1166% | 0.3282% | 0.8032% | -0.8751% | -1.149% | -1.139% |  | -0.49% | -0.296% | 0.3342% | -100% | -100%
| 200 | -0.03272% | -0.07733% | 0.08626% | -0.1963% | 0.2201% |  |  | 200 | -0.0572% | 0.3273% | 0.6756% | 0.1727% | 0.8812% | -0.6901% | -0.7438% | 0.01998% | 0.08123% | 0.541% | -1.305% | -1.343% | -1.159% | 0.484% | -0.7355% | -0.3576% | -0.1054% | -100% | -100%
| 226 | 0.06506% | 0.03549% | 0.0207% | -0.142% | 0.0207% |  |  | 226 | -0.07182% | 0.3635% | 0.6823% | 0.3172% | 0.5755% | -0.6721% | -0.637% | 0.1834% | 0.1747% | 0.4946% | -0.9586% | -1.035% | -1.165% | 0.4914% | -0.6782% | -0.3569% | -0.1212% | -100% | -100%
| average | 0.02816% | -0.07757% | -0.004026% | 0.001868% | 0.1293% |  |  | average | 0.128% | 0.3133% | 0.6905% | 0.3583% | 0.7611% | -0.4772% | -0.5117% | 0.1255% | 0.1051% | 0.5853% | -0.6922% | -0.634% | -0.7642% | 0.4657% | -0.5561% | -0.3511% | -0.3103% | -100% | -100%
| min | -0.1174% | -0.244% | -0.2446% | -0.1963% | -0.1994% |  |  | min | -0.07182% | 0.09826% | 0.454% | 0.1727% | 0.4219% | -0.7006% | -0.7438% | -0.02283% | -0.1279% | 0.3603% | -1.305% | -1.343% | -1.165% | 0.3049% | -0.7604% | -0.5345% | -1.01% | -100% | -100%
| max | 0.1782% | 0.03549% | 0.1205% | 0.2321% | 0.6218% |  |  | max | 0.3934% | 0.4384% | 0.9473% | 0.4526% | 1.103% | -0.03897% | -0.1205% | 0.3% | 0.3282% | 0.8032% | 0.004689% | 0.4179% | 0.01162% | 0.6386% | -0.1115% | -0.2543% | 0.3342% | -100% | -100%

## Summary_GTR2
GTR2
Average dose (Gy)
| 60 (MeV) | 70 (MeV) | 100 (MeV) | 120 (MeV) | 150 (MeV) | 170 (MeV) | 200 (MeV) | 226 (MeV)
Reference dose (Gy) | 0.93554 | 0.80074 | 0.69646 | 0.67214 | 0.66222 | 0.66338 | 0.67242 | 0.67626
RSD (%) | 0.02546% | 0.07829% | 0.1318% | 0.2097% | 0.2027% | 0.08649% | 0.1593% | 0.0814%
xxx | measurement excluded from evaluation
| Average dose (Gy) | [7 empty] | Difference from Reference value
Date | 60 | 70 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 226 | 60 | 70 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 226
(DD/MM/YYYY) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV)
2021-07-27 | 0.93565 | 0.7998 | 0.6958 | 0.67275 | 0.6634 | 0.6642 | 0.6722 | 0.6767 | 0.01176% | -0.1174% | -0.09476% | 0.09075% | 0.1782% | 0.1244% | -0.03272% | 0.06506% | Reference measurements
2021-07-29 | 0.9355 | 0.8004 | 0.6955 | 0.6705 | 0.6615 | 0.6631 | 0.6719 | 0.6765 | -0.004276% | -0.04246% | -0.1378% | -0.244% | -0.1087% | -0.04145% | -0.07733% | 0.03549%
2021-08-02 | 0.9352 | 0.8013 | 0.6962 | 0.67295 | 0.6606 | 0.6633 | 0.673 | 0.6764 | -0.03634% | 0.06994% | -0.03733% | 0.1205% | -0.2446% | -0.01131% | 0.08626% | 0.0207%
2021-08-03 | 0.93585 | 0.8011 | 0.6977 | 0.6737 | 0.6618 | 0.6629 | 0.6711 | 0.6753 | 0.03314% | 0.04496% | 0.178% | 0.2321% | -0.06342% | -0.0716% | -0.1963% | -0.142%
2021-08-05 | 0.9355 | 0.8011 | 0.6971 | 0.6708 | 0.6638 | 0.6675 | 0.6739 | 0.6764 | -0.004276% | 0.04496% | 0.09189% | -0.1994% | 0.2386% | 0.6218% | 0.2201% | 0.0207%
2021-09-02 | 0.93862 | 0.80389 | 0.69842 | 0.67297 | 0.66226 | 0.66351 | 0.67204 | 0.67577 | 0.3287% | 0.3934% | 0.2814% | 0.1229% | 0.006554% | 0.02011% | -0.0572% | -0.07182%
2021-10-17 | 0.93886 | 0.80338 | 0.69812 | 0.67453 | 0.66287 | 0.66628 | 0.67462 | 0.67872 | 0.3546% | 0.3303% | 0.2379% | 0.3562% | 0.09826% | 0.4384% | 0.3273% | 0.3635% | After open Cyclo PM
2021-11-01 | 0.9401 | 0.80438 | 0.70129 | 0.67812 | 0.66682 | 0.66966 | 0.67696 | 0.68087 | 0.487% | 0.454% | 0.6939% | 0.8897% | 0.6942% | 0.9473% | 0.6756% | 0.6823% | 2w after cyclo PM
2021-12-10 | 0.93866 | 0.80391 | 0.69926 | 0.67518 | 0.66462 | 0.66622 | 0.67358 | 0.67841 | 0.3337% | 0.3964% | 0.4026% | 0.4526% | 0.3627% | 0.4284% | 0.1727% | 0.3172% | new site config
2022-01-04 | 0.93949 | 0.80523 | 0.70106 | 0.67797 | 0.66896 | 0.67069 | 0.67835 | 0.68015 | 0.4219% | 0.5604% | 0.6609% | 0.8676% | 1.018% | 1.103% | 0.8812% | 0.5755% | Acute deflector replacement
2022-01-06 | 0.93202 | 0.80043 | 0.69394 | 0.66885 | 0.65758 | 0.66014 | 0.66778 | 0.67172 | -0.3767% | -0.03897% | -0.3614% | -0.4897% | -0.7006% | -0.488% | -0.6901% | -0.6721%
2022-02-15 | 0.93441 | 0.79799 | 0.69362 | 0.66812 | 0.65762 | 0.65974 | 0.66742 | 0.67195 | -0.1205% | -0.3432% | -0.4074% | -0.5986% | -0.6947% | -0.5481% | -0.7438% | -0.637%
2022-04-05 | 0.93681 | 0.80056 | 0.69768 | 0.67416 | 0.66286 | 0.66415 | 0.67255 | 0.6775 | 0.1359% | -0.02283% | 0.1751% | 0.3% | 0.09606% | 0.1166% | 0.01998% | 0.1834%
2022-05-17 | 0.93739 | 0.79972 | 0.69728 | 0.67261 | 0.66222 | 0.66555 | 0.67297 | 0.67744 | 0.1979% | -0.1279% | 0.1173% | 0.06971% | -0.0007392% | 0.3282% | 0.08123% | 0.1747%
2022-07-01 | 0.9409 | 0.80362 | 0.70151 | 0.67622 | 0.66605 | 0.6687 | 0.67606 | 0.6796 | 0.5725% | 0.3603% | 0.7258% | 0.6066% | 0.5785% | 0.8032% | 0.541% | 0.4946%
2022-07-15 | 0.93558 | 0.80074 | 0.69275 | 0.66702 | 0.65488 | 0.65757 | 0.66364 | 0.66978 | 0.004689% | -0.0005273% | -0.5327% | -0.7619% | -1.108% | -0.8751% | -1.305% | -0.9586%
2022-08-10 | 0.93945 | 0.80211 | 0.69481 | 0.66584 | 0.65586 | 0.65575 | 0.66339 | 0.66926 | 0.4179% | 0.1706% | -0.2366% | -0.9379% | -0.96% | -1.149% | -1.343% | -1.035% | After IC Cyclo gains calibration
2022-09-10 | 0.93565 | 0.79851 | 0.6933 | 0.66655 | 0.65495 | 0.65582 | 0.66463 | 0.66838 | 0.01162% | -0.2788% | -0.4542% | -0.8318% | -1.097% | -1.139% | -1.159% | -1.165% | After changes in RF settings
2022-10-09 | 0.93899 | 0.80318 | 0.69999 |  | 0.66645 |  | 0.67567 | 0.67958 | 0.369% | 0.3049% | 0.5066% |  | 0.6386% |  | 0.484% | 0.4914% | After ECPM
2023-02-04 | 0.9345 | 0.79698 | 0.69302 | 0.66736 | 0.65718 | 0.66012 | 0.66747 | 0.67167 | -0.1115% | -0.469% | -0.4933% | -0.7106% | -0.7604% | -0.49% | -0.7355% | -0.6782%
2023-04-22 | 0.93316 | 0.79776 | 0.69442 | 0.66855 | 0.65993 | 0.66141 | 0.67002 | 0.67385 | -0.2543% | -0.3717% | -0.2929% | -0.5345% | -0.3452% | -0.296% | -0.3576% | -0.3569% | New calibration + blue SW
2023-07-17 | 0.9261 | 0.79307 | 0.69389 | 0.67097 | 0.6617 | 0.66559 | 0.67171 | 0.67544 | -1.01% | -0.9578% | -0.3691% | -0.1741% | -0.07924% | 0.3342% | -0.1054% | -0.1212%
[9 empty] | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
[9 empty] | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
[9 empty] | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%

## Summary_GTR2 vs. GTR1
| GTR1 | [8 empty] | GTR2
| Average dose (Gy) | [8 empty] | Average dose (Gy) | [7 empty] | Relative difference: GTR2 vs. GTR1 | [7 empty] | Average Relative difference between rooms
Date | 60 | 70 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 226 | Date | 60 | 70 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 226 | 60 | 70 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 226
(DD/MM/YYYY) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (DD/MM/YYYY) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV) | (MeV)
2021-07-27 | 0.93354 | 0.8037 | 0.7002 | 0.6742 | 0.6657 | 0.6661 | 0.6666 | 0.668 | 2021-07-27 | 0.93565 | 0.7998 | 0.6958 | 0.67275 | 0.6634 | 0.6642 | 0.6722 | 0.6767 | 0.2257% | -0.4853% | -0.6284% | -0.2151% | -0.3455% | -0.2852% | 0.8401% | 1.302% | 0.05109%
2021-07-29 | 0.93315 | 0.8046 | 0.7011 | 0.674 | 0.6664 | 0.666 | 0.6682 | 0.6679 | 2021-07-29 | 0.9355 | 0.8004 | 0.6955 | 0.6705 | 0.6615 | 0.6631 | 0.6719 | 0.6765 | 0.2518% | -0.522% | -0.7987% | -0.5193% | -0.7353% | -0.4354% | 0.5537% | 1.288% | -0.1147%
2021-08-03 | 0.9338 | 0.8043 | 0.7015 | 0.6737 | 0.6672 | 0.6678 | 0.6691 | 0.6698 | 2021-08-03 | 0.93585 | 0.8011 | 0.6977 | 0.6737 | 0.6618 | 0.6629 | 0.6711 | 0.6753 | 0.2195% | -0.3979% | -0.5417% | 0% | -0.8094% | -0.7338% | 0.2989% | 0.8211% | -0.1429%
2021-12-10 | 0.94057 | 0.80857 | 0.70455 | 0.67731 | 0.66941 | 0.66931 | 0.671 | 0.67174 | 2021-12-10 | 0.93866 | 0.80391 | 0.69926 | 0.67518 | 0.66462 | 0.66622 | 0.67358 | 0.67841 | -0.2029% | -0.5763% | -0.7497% | -0.3141% | -0.7157% | -0.4624% | 0.3843% | 0.9924% | -0.2055%
2022-01-05 | 0.94531 | 0.81372 | 0.70956 | 0.68255 | 0.67569 | 0.67434 | 0.67601 | 0.67545 | 2022-01-04 | 0.93949 | 0.80523 | 0.70106 | 0.67797 | 0.66896 | 0.67069 | 0.67835 | 0.68015 | -0.6164% | -1.044% | -1.198% | -0.6712% | -0.996% | -0.5417% | 0.3462% | 0.6954% | -0.5032%
2022-02-22 | 0.9408 | 0.8072 | 0.70281 | 0.67609 | 0.66737 | 0.66854 | 0.66969 | 0.67157 | 2022-02-15 | 0.93441 | 0.79799 | 0.69362 | 0.66812 | 0.65762 | 0.65974 | 0.66742 | 0.67195 | -0.6788% | -1.141% | -1.308% | -1.18% | -1.461% | -1.316% | -0.3398% | 0.05698% | -0.921%
2022-04-05 | 0.93871 | 0.80818 | 0.70488 | 0.67783 | 0.66947 | 0.6694 | 0.67085 | 0.67225 | 2022-04-05 | 0.93681 | 0.80056 | 0.69768 | 0.67416 | 0.66286 | 0.66415 | 0.67255 | 0.6775 | -0.2024% | -0.943% | -1.022% | -0.5414% | -0.9875% | -0.7842% | 0.2537% | 0.7807% | -0.4307%
2022-05-13 | 0.93864 | 0.80632 | 0.70294 | 0.67534 | 0.66704 | 0.66729 | 0.67004 | 0.6705 | 2022-05-17 | 0.93739 | 0.79972 | 0.69728 | 0.67261 | 0.66222 | 0.66555 | 0.67297 | 0.67744 | -0.1327% | -0.8195% | -0.8055% | -0.4042% | -0.7228% | -0.2605% | 0.4372% | 1.036% | -0.209%
2022-06-14 | 0.93897 | 0.80857 | 0.70609 | 0.6795 | 0.67254 | 0.6722 | 0.6734 | 0.67436 | 2022-07-01 | 0.9409 | 0.80362 | 0.70151 | 0.67622 | 0.66605 | 0.6687 | 0.67606 | 0.6796 | 0.2049% | -0.6112% | -0.6482% | -0.4831% | -0.9642% | -0.5209% | 0.3948% | 0.7771% | -0.2313%
2022-07-21 | 0.93666 | 0.80606 | 0.70209 | 0.67291 | 0.66416 | 0.66474 | 0.66589 | 0.66505 | 2022-07-15 | 0.93558 | 0.80074 | 0.69275 | 0.66702 | 0.65488 | 0.65757 | 0.66364 | 0.66978 | -0.1152% | -0.66% | -1.33% | -0.8754% | -1.398% | -1.078% | -0.3369% | 0.7109% | -0.6354%
2022-08-09 | 0.93888 | 0.80704 | 0.70284 | 0.67315 | 0.66422 | 0.66478 | 0.66528 | 0.66547 | 2022-08-10 | 0.93945 | 0.80211 | 0.69481 | 0.66584 | 0.65586 | 0.65575 | 0.66339 | 0.66926 | 0.06115% | -0.6117% | -1.143% | -1.086% | -1.258% | -1.358% | -0.2831% | 0.57% | -0.6385%
2022-10-09 | 0.93956 | 0.80722 | 0.70351 | 0.67639 | 0.66853 | 0.66848 | 0.66946 | 0.67054 | 2022-10-09 | 0.93899 | 0.80318 | 0.69999 |  | 0.66645 |  | 0.67567 | 0.67958 | -0.06057% | -0.5004% | -0.5005% |  | -0.3115% |  | 0.9277% | 1.349% | 0.1506%
[18 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[18 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[18 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Summary_Average GTR1 GTR2
Date | Average Difference from reference | Date | Average Difference from reference
(DD/MM/YYYY) | GTR1 | (DD/MM/YYYY) | GTR2
2021-07-27 | -0.06437% | 2021-07-27 | 0.02816%
2021-07-28 | -0.0321% | 2021-07-29 | -0.07757%
2021-07-29 | -0.003965% | 2021-08-02 | -0.004026%
2021-08-03 | 0.1028% | 2021-08-03 | 0.001868%
2021-08-04 | -0.002372% | 2021-08-05 | 0.1293%
2021-09-21 | -0.06176% | 2021-09-02 | 0.128%
2021-09-30 | 0.5192% | 2021-10-17 | 0.3133%
2021-10-02 | 0.2265% | 2021-11-01 | 0.6905%
2021-10-06 | 0.1745% | 2021-12-10 | 0.3583%
2021-10-25 | 0.7918% | 2022-01-04 | 0.7611%
2021-11-22 | 0.5615% | 2022-01-06 | -0.4772%
2021-12-10 | 0.5229% | 2022-02-15 | -0.5117%
2022-01-05 | 1.228% | 2022-04-05 | 0.1255%
2022-01-20 | 0.6059% | 2022-05-17 | 0.1051%
2022-01-24 | 0.4621% | 2022-07-01 | 0.5853%
2022-02-22 | 0.3707% | 2022-07-15 | -0.6922%
2022-03-13 | 0.3843% | 2022-08-10 | -0.634%
2022-04-05 | 0.5169% | 2022-09-10 | -0.7642%
2022-05-13 | 0.273% | 2022-10-09 | 0.4657%
2022-06-14 | 0.7764% | 2023-02-04 | -0.5561%
2022-07-21 | -0.0992% | 2023-04-22 | -0.3511%
2022-08-09 | 0.1324%
2022-08-09 | -0.03816%
2022-09-16 | -0.1396%
2022-10-09 | 0.3693%
2023-01-31 | 0.1735%